## Sheet1
福州市第一总医院 皮肤病防治院（南院）第七批医疗设备类采购项目主要技术要求
项目编号 | 院区 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总限价 （万元） | 是否允许进口 | 主要技术要求
1 | 皮肤病防治院 | 小型高速冷冻离心机 | 6 | 台 | 10 | 60 | 否 | 1、最高转速：15000rpm(200-15000rpm) 步进：100rpm；最大相对离心加速度：21380×g，步进：10×g；容量：1.5/2ml×24； 2、温度设定范围：-20℃~40℃；定时：30s-99分；HOLD（连续运行） 3、*9档升速；9档降速；存储程序功能，可根据实验需求存储9个程序；外置冷凝水槽防止冷凝水聚集在离心腔内；从室温20℃降到4℃需要约4分钟 4、生物安全转子，三层密封，保证生物安全；高强度铝合金转子，可耐受无数次高温高压消毒； 5、*TÜV认证的CE, cTUVus, FCC，防爆炸测试和微生物安全测试：IEC/EN 61010-2-20
|  | 台式大容量冷冻离心机 | 4 | 台 | 15 | 60 | 否 | 1、最高转速可达16000rpm，最大相对离心力可达25830xg，可支持定时、瞬时和连续运行；最大容量支持4×400mL，多种固定角度转子和水平转子适配器均可适配 2、温控范围：-10°C 至 40°C；采用先进的R290无氟冷媒，低碳环保 3、*9档升速9档降速，满足不同实验需求；7英寸彩色触摸面板，更易于客户编辑程序，最多可支持100个程序存储，极大简化操作 4、自动转子识别和失衡检测，离心完毕后，声音提示，上盖关闭保持腔内温度；生物安全高强度铝合金转子，三层密封，保证生物安全性，可耐受高温高压消毒 5、*外置冷凝水槽防止冷凝水聚集在离心腔内；从室温20℃降到4℃需要约4分钟
2 | 皮肤病防治院 | 光谱治疗仪(强光) | 1 | 台 | 35 | 35 | 否 | 1、需具备光学透镜阵列技术 (OLAT) 准直光学聚焦功能； 2、需具备PST光排序功能； 3、波长：需至少具备590nm、830nm、415nm或633nm； 4、590nm和830nm波长功率强度:至少具备20j/cm2、40j/cm2、60j/cm2、80j/cm2四档可调节； 5、415nm和633nm波长功率强度：至少具备10mW/cm2、20mW/cm2、30mW/cm2、40mW/cm2、50mW/cm2、五档可调节； 6、光源类型：需具备LED灯源；